SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż wielokolorowego cytometru przepływowego (1 kpl.)

Wielokolorowy cytometr przepływowy (1 kpl.) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2024/2025: ......................................... o następujących parametrach:

Wielokolorowy cytometr przepływowy o następujących minimalnych funkcjonalnościach: - 6 laserów: niebieski (488 nm +/- 2 nm), czerwony (640 nm +/- 2 nm), fioletowy (405 nm +/- 2 nm), zielony/żółty (560 nm +/- 2 nm), bliskie UV (375 +/- 2 nm) oraz „podczerwony” (808 nm +/- 2nm), - możliwość analizy co najmniej 21 kolorów na jednej pojedynczej komórce w celu uzyskania jak największej ilości danych, - optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom, - brak konieczności wcześniejszych ustawień napięć i wzmocnień dla mierzonych parametrów, - pomiar rozproszenia światła: • zgodnie z kierunkiem wiązki laserowej FSC, • z detektora bocznego SSC, • z dodatkowego detektora VSSC, - możliwość bezpośredniego pomiaru ilości bezwzględnych mierzonych komórek bez konieczności dodawania kulek, - automatyczne mieszanie próbek w aparacie przed aspiracją, - możliwość dodawania odczynników w trakcie badania, - możliwość badania nanocząstek od 80nm, - możliwość połączenia zdalnego, - dedykowana jednostka sterująca z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiająca niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, - dedykowane oprogramowanie do obsługi cytometru umożliwiające co najmniej: • ustawienie progu detekcji na wybranym parametrze z dowolnego lasera • ustawienia progu detekcji na więcej niż jednym parametrze jednocześnie • prezentacja wyników w postaci pików, histogramu oraz powierzchni pod krzywą sygnału • prezentowanie danych w postaci wykresów, • zapis plików w formacie .fcs • cyfrową obróbkę sygnału z rozdzielczością na minimum 16 mln kanałów na 7 dekad w tym 2 ujemne w skali logarytmicznej • automatyczną cyfrową kompensacją w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z zapisanych wcześniej kompensacji, - możliwość analizowania wyników z różnych cytometrów zapisanych w formacie .fcs, - szybkość akwizycji minimum 30 000 zdarzeń/s, - zestaw odczynników startowych do uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia Użytkownika - okres gwarancji minimum 24 miesiące (w tym dwa przeglądy techniczne z wymianą elementów zużywalnych PM Kit)